Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Zakup i dostawa analizatora holterowskiego EKG z rejestratorami holterowskimi EKG –  3 szt.  wraz z kompletnym zestawem komputerowym i oprogramowaniem.

|  | Warunek oferowany (wypełnia WYKONAWCA) |
| --- | --- |
| Rok produkcji urządzeń - wymagany 2019 |  |

| Lp. | Wyszczególnienie warunków/ parametrów wymaganych | Warunki wymagane /graniczne | Warunki oferowane (wypełnia WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- | --- |
| ANALIZATOR HOLTEROWSKI EKG Typ/model oferowanego sprzętu …………………………………………………… Producent: ……………………………………………………………. Kraj produkcji: ………………………………….. |  |
| 1 | STANOWISKO ANALIZATORA HOLTEROWSKIEGO |  |
| 1.1 | Zestaw komputerowy PC: procesor i7-8700 do 4,6 GHz min 8 GB pamięci operacyjnej - dysk twardy min. 1 TB - System Operacyjny Windows 10 Pro PL - Wewnętrzny płaski napęd optyczny CD/DVD+-RW | Tak |  |
| 1.2 | System holterowski kompatybilny z rejestratorami Lifecard posiadanym przez zamawiającego | Tak |  |
| 1.3 | Drukarka laserowa HP M402dne | Tak |  |
| 1.4 | Monitor – 2 szt. | min 24” |  |
| 2 | ANALIZATOR HOLTEROWSKI EKG |
| 2.1 | Automatyczna analiza arytmii. | Tak |  |
| 2.2 | Automatyczne rozpoznawanie z możliwością reklasyfikacji wszystkich podstawowych typów morfologii (dominującej, komorowej, nadkomorowej). | Tak |  |
| 2.3 | Automatyczne rozpoznawanie z możliwością usuwania oraz wstawiania własnych, podstawowych typów arytmii w tym częstoskurczów komorowych i nadkomorowych, wolnych rytmów komorowych, bigeminii i trigeminii oraz bradykardii, pauz i przerw w rytmie typu 2RR. | Tak |  |
| 2.4 | Automatyczna detekcja migotania przedsionków z możliwością ręcznego oznaczania epizodów migotania i informacją o łącznym procencie migotania w analizowanym zapisie. | Tak |  |
| 2.5 | Automatyczna klasyfikacja pobudzeń wystymulowanych z podziałem na stymulację przedsionków, komór oraz dwujamową. | Tak |  |
| 2.6 | Jednorazowa łączna ocena, analiza i raportowanie do 48 godzin EKG. | Tak |  |
| 2.7 | Korekcja detekcji i rozpoznawania morfologii w zakresie progu detekcji pobudzeń, czasu refrakcji po detekcji pobudzenia oraz progu detekcji załamka T, możliwość wyboru dowolnej konfiguracji kanałów do analizy. | Tak |  |
| 2.8 | Korekcja algorytmu klasyfikacji morfologii w zakresie dokładności rozróżnienia oraz sposobu określenia pobudzeń przedwczesnych poprzez stopień przedwczesności oraz minimalną wartość rytmu. | Tak |  |
| 2.9 | Korekcja ustawień rozpoznawania arytmii z uwzględnieniem wartości rytmu dla epizodów częstoskurczu, wartości maksymalnego rytmu oraz minimalnej zmiany odstępu RR dla bradykardii, długości czasu przerwy dla pauz. | Tak |  |
| 2.10 | Automatyczna korekcja morfologii przedwczesnej do normalnej po usunięciu przez operatora przyczyny przedwczesności (artefaktu, fałszywego pobudzenia). | Tak |  |
| 2.11 | Edycja zapisu w trybie podglądu EKG w formie przykładu zapisu oraz strony EKG. | Tak |  |
| 2.12 | Edycja zapisu poprzez automatyczne skanowanie EKG z prezentacją w formie przewijania EKG, stronicowania i nakładania pobudzeń. | Tak |  |
| 2.13 | Podgląd w trybie nakładania pobudzeń. | Tak |  |
| 2.14 | Bieżąca do prezentowanego EKG ocena tachogramu RR z informacją na tachografie o maksymalnej i minimalnej wartości dobowej rytmu serca z oznaczeniem kolejnych pozycji tachografu kolorem klasyfikacji odpowiadającego odstępowi pobudzenia. | Tak |  |
| 2.15 | Tworzenie raportów w oparciu o szablony zdefiniowane przez użytkownika. | Tak |  |
| 2.16 | Podgląd raportu przed wydrukiem. | Tak |  |
| 2.17 | Archiwizacja raportów i badań na dysku twardym analizatora oraz na zewnętrznych nośnikach pamięci (DC,CD-RW,DVD-RW,DVD-RAM, pamięci typu Flash). | Tak |  |
| 2.18 | Programowanie dla trybu skanowania automatycznych zatrzymań na wybranych epizodach arytmii lub ST. | Tak |  |
| 2.19 | Edycja klasyfikacji pobudzeń poprzez skanowanie z automatycznym zatrzymywaniem się i prezentacją nie zatwierdzonych morfologii do zatwierdzenia lub korekcji przez operatora | Tak |  |
| 2.20 | Wybór zakresu czasu wykonywanej edycji do pojedynczego pobudzenia, całej grupy lub pobudzeń w grupie z implikacją chronologicznie od czasu zatrzymania do końca zapisu. | Tak |  |
| 2.21 | Oznaczanie migotania przedsionków poprzez wstawienie znacznika początku a następnie końca napadu bez konieczności przerywania edycji chronologicznej. | Tak |  |
| 2.22 | Oznaczanie dłuższych okresów artefaktów w trybie skanowania EKG bez przerywania chronologicznego trybu edycji. | Tak |  |
| 2.23 | Ocena zapisów 12-kanałowych. | Tak |  |
| 2.24 | Wybór dowolnych kanałów do automatycznej analizy arytmii. | Tak |  |
| 2.25 | Podgląd 12 –odprowadzeniowego EKG dla dowolnego fragmentu badania. | Tak |  |
| 2.26 | Pomiary w zakresie czasowym dla wybranego zespołu QRS. | Tak |  |
| 2.27 | Pomiary ST dla wszystkich 12 odprowadzeń na podstawie ustalonego położenia punktów pomiarowych. | Tak |  |
| 2.28 | Automatyczna analiza ST z możliwością dowolnej konfiguracji analizowanych kanałów. | Tak |  |
| 2.29 | Trendy położenia punktów pomiarowych i epizodów obniżenia i uniesienia ST. | Tak |  |
| 2.30 | Tabela epizodów ST z uwzględnieniem istotnych informacji (wartość HR w czasie epizodu i 1 min przed, maks. Wartość ST, czas trwania). | Tak |  |
| 2.31 | Bezpłatne upgrade’y w okresie eksploatacji systemu. | Tak |  |
| 2.32 | Oprogramowanie systemowe i użytkownika dostarczone na nośniku. | Tak |  |
| REJESTRATORY HOLTEROWSKIE EKG – 3 szt. Typ/model oferowanego sprzętu ………………………………………………….. Producent: ………………………………………………….. Kraj produkcji: ……………………………….. |
| 3 | PARAMETRY REJESTRATORA EKG |
| 3.1 | Zapis cyfrowy bez kompresji, 3 kanałowy. | Tak |  |
| 3.2 | Podstawowy czas rejestracji 48 godzin. | Tak |  |
| 3.3 | Częstotliwość próbkowania powyżej 800 Hz na kanał. | Tak |  |
| 3.4 | Rozdzielczość amplitudowa powyżej 10 bit na kanał. | Tak |  |
| 3.5 | Maksymalna amplitudowa rejestrowanego sygnału w zakresie 7 mVac do 15 mVac. | Tak |  |
| 3.6 | Filtracja zakłóceń. | Tak |  |
| 3.7 | Detekcja impulsów implantowanego stymulatora serca dla unipolarnego i z obu jam serca. | Tak |  |
| 3.8 | Pamięć typu flash bez konieczności podtrzymywania bateryjnego danych EKG z wymienną kartą pamięci. | Tak |  |
| 3.9 | Wymiary zewnętrzne zawierające się w bryle 100x80x25 mm. | Tak |  |
| 3.10 | Waga kompletnego i gotowego do pracy urządzenia poniżej 150g. | Tak |  |
| 3.11 | Zwarta i odporna obudowa w standardzie wykonania co najmniej IPX4. | Tak |  |
| 3.12 | Wymienny przewód pacjenta z jedną wtyczką do rejestratora. | Tak |  |
| 3.13 | Zasilanie z pojedynczej baterii. | Tak |  |
| 3.14 | Sygnalizacja stanu zasilania. | Tak |  |
| 3.15 | Podgląd EKG oraz detekcji impulsów stymulatora bezpośrednio na rejestratorze. | Tak |  |
| 3.16 | Programowanie nośnika danych, danymi pacjenta i badania. | Tak |  |
| 3.17 | Interfejs użytkownika i komunikaty menu w języku polskim. | Tak |  |
| 3.18 | Możliwość rejestracji 12 kanałowej z 10 elektrodowego przewodu pacjenta. | Tak |  |
| 4 | PARAMETRY REJESTRATORA DLA REJESTRACJI PRZEDŁUŻONEJ |  |  |
| 4.1 | Zapis cyfrowy min. 2 kanałowy. | Tak |  |
| 4.2 | Detekcja impulsów implantowanego rozrusznika serca. | Tak |  |
| 4.3 | Czas rejestracji na pojedynczej baterii i bez przerywania rejestracji min. 7 dni. | Tak |  |
| 4.4 | Wznawianie rejestracji po przerwie związanej z chwilowym wyłączeniem rejestratora (np. wymiana elektrod). | Tak |  |
| 4.5 | Alarm odłączenia elektrod w czasie badania. | Tak |  |
| Pozostałe wymagania |
| 5 | Świadectwa i certyfikaty | Tak |  |
| 6 | Szkolenie personelu | Tak |  |
| 7 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| Podstawowe warunki gwarancji i serwisu |
| 8 | Okres pełnej gwarancji. | Min 24 miesiące |  |
| 9 | Ilość napraw urządzenia w okresie gwarancji powodujących wymianę urządzenia na nowe. | Max 3 naprawy |  |
| 10 | Bezpłatne przeglądy gwarancyjne. | 1 / rok |  |
| 11 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. – wskazać przeznaczony dla zamawiającego punkt napraw gwarancyjnych (adres, telefon) oraz załączyć kopię umowy (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) gwarantującą serwis przez cały okres gwarancji, jeśli autoryzowany serwis jest inny niż dostawca sprzętu. | Tak |  |

UWAGA:

Parametry określone jako „TAK”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub ich niespełnienie, oraz brak odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach podanych w niniejszym Załączniku. Inne jednostki nie będą przeliczane, co w konsekwencji spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczam, że powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji oraz zakupów elementów i akcesoriów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Oświadczam, że  w ramach niniejszego zamówienia wykonane zostaną przeglądy oraz dostosowanie (upgrade'u) wewnętrznego oprogramowania czterech rejestratorów, będących aktualnie na wyposażeniu Zamawiającego, tak aby współpracowały one z nowo dostarczonym oprogramowaniem analizatora.

- Oświadczam, iż dostarczony system analizatora Holterowskiego EKG musi być w pełni kompatybilny z rejestratorami Lifecard CF (4 szt.), aktualnie użytkowanymi przez Zamawiającego i pozwalać na przeprowadzenie kompletnego badania.

- * Oświadczam, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie posiada deklarowane parametry zgodne z danymi producenta (dokumenty potwierdzające powyższe stanowią załączniki do oferty).

- Oświadczamy, że deklarowane wyżej zobowiązania staną się integralną i obowiązującą częścią  umowy.

………………………..                                            …………..……………………………………

Data, miejscowość                                             Uprawomocniony przedstawiciel Wykonawcy

* Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z  użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednie producenta.