###### Warszawa, dnia 04.04.2017 r.

# **Nr sprawy: SZPZLO/ZP/01/17**

**Informacja** dla Firm, które pobrały Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonegona: **„Zakup i dostawę** **odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą pięciu analizatorów laboratoryjnych”**

##### Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.03.2017 r. pod numerem 54891- 2017

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp), (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami) informujemy, że wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ.

W związku z powyższym przesyłamy treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

Dotyczy zadania nr III:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania analizatora, w którym objętość próbki

- w trybie z rozcieńczeniem wstępnym wynosi 40 ul,

- w trybie manualnym wynosi 120 ul

- w trybie automatycznym wynosi 180 ul

**Ad. 1**

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

**Pytanie nr 2**

Dotyczy zadania nr III:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora bez dodatkowego trybu

pomiaru próbek leukopenicznych?

**Ad. 2**

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

**Pytanie nr 3**

Dotyczy zadania nr III:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora o liniowości dla WBC do 250?

**Ad. 3**

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

**Pytanie nr 4**

Dotyczy zadania nr I:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora nie podłączonego  online do przesyłu danych dotyczących aplikacji, wartości kalibratorów/ kontroli?

**Ad. 4**

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

**Pytanie nr 5**

Dotyczy zadania nr I:Czy Zamawiający wymaga zaoferowania odczynnika do oznaczania stężenia kreatyniny metoda enzymatyczna, która w porównaniu do dostępnej metody Jaffego jest odczynnikiem, charakteryzującym się lepsza stabilnością i precyzją oznaczeń?

**Ad. 5**

Zamawiający nie wymaga zaoferowania odczynnika do oznaczania stężenia kreatyniny metodą enzymatyczną

**Pytanie nr 6**

Dotyczy zadania nr I:

Prosimy o doprecyzowanie, jak Zamawiający oceni w parametrach ocenianych ”Odczynnikowy system zamknięty – wszystkie zestawy testów od jednego producenta” jeśli faktycznie oferowane zestawy są od jednego producenta, a aparat pracuje w odczynnikowym systemie otwartym.

**Ad. 6**

Zamawiający ocenia system odczynnikowy, a nie analizator.

**Pytanie nr 7**

**Dotyczy SIWZ: Umowa dzierżawy – Załącznik nr 6 do SIWZ:**

**§7 ust. 5:** Prosimy o odpowiednią modyfikację niniejszego postanowienia poprzez zastąpienie zapisu „*w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury*”  wyrażeniem *„w terminie do 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT. Jeżeli Zamawiający otrzyma fakturę po upływie 5 dni od daty jej wystawienia, termin płatności liczy się od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego”*.

**Ad. 7**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 8**

**Dotyczy SIWZ: Umowa dzierżawy – Załącznik nr 6 do SIWZ:**

**§7:** Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„*W wypadku przekroczenia terminu zapłaty Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych zgodnie z  ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie*.”

**Ad. 8**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 9**

**Dotyczy SIWZ: Umowa dzierżawy – Załącznik nr 6 do SIWZ:**

**§8 ust. 3:** Prosimy o modyfikację ww. postanowienia poprzez dodanie zdania w następującym brzmieniu:

„Przed zastosowaniem jednak powyższego środka, Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu odpowiedni termin do wykonania obowiązku umownego.”

**Ad. 9**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 10**

**Dotyczy SIWZ: Umowa dzierżawy – Załącznik nr 6 do SIWZ:**

**§8:** Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„*W okresie gwarancji, gdy konieczność dokonania napraw powstanie z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy, koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający”.*

**Ad. 10**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 11**

**Dotyczy SIWZ: Umowa dzierżawy – Załącznik nr 6 do SIWZ:**

**§13 ust. 1 i 2:** Prosimy o modyfikację ww. postanowienia umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto nie brutto.

Wykonawca wskazuje, iż VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Ad. 11**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 12**

**Dotyczy SIWZ: Umowa dzierżawy – Załącznik nr 6 do SIWZ:**

**§13 ust. 2:** Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację niniejszego postanowienia umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości pozostałej do realizacji umowy, nie zaś od wartości brutto umowy.

W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej partii odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia umownego brutto będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

**Ad. 12**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 13**

**Dotyczy SIWZ: Umowa dzierżawy – Załącznik nr 6 do SIWZ:**

**§13 ust. 2**: Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację niniejszego postanowienia umowy poprzez zastąpienie użytego sformułowania „*za każdy dzień opóźnienia*” zwrotem „*za każdy dzień zwłoki*”.

Opóźnienie oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, podczas gdy zwłoka (tzw. kwalifikowane opóźnienie) oznacza uchybienie terminowi spowodowane przyczynami, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Zdaniem Wykonawcy karę umowną należy kwalifikować jako zryczałtowane odszkodowanie, przy czym przesłanką warunkującą zapłatę tegoż odszkodowania mogą być wyłącznie okoliczności, za które dłużnik (w niniejszej sprawie Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Z tych przyczyn kara umowna nie może być zastrzegana na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Stąd też Wykonawca wnosi o zastąpienie pojęcia: „*opóźnienia*” określeniem *„zwłoki*”.

**Ad. 13**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 14**

**Dotyczy SIWZ: Umowa dzierżawy – Załącznik nr 6 do SIWZ:**

**§13 ust. 2:** Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania:

„*Obowiązek naliczania kar umownych nie dotyczy okoliczności, gdy Wykonawca wstrzyma kolejne dostawy na skutek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty.”*

W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC gdy  kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie że zapłata za towar który będzie dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem pozostałego towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty.

**Ad. 14**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 15**

**Dotyczy SIWZ: Umowa dzierżawy – Załącznik nr 6 do SIWZ:**

**§13 ust. 3:** Wykonawca zwraca uwagę na kwestię potrącania kar umownych z wynagrodzenia. Zasadne byłoby, aby Wykonawca znał ewentualną kwotę kary umownej przed jej potrąceniem i ewentualnie mógł wówczas wyrazić zgodę na jej potrącenie z wynagrodzenia. Wskazany przez Zamawiającego sposób „*potrącania z bieżącego wynagrodzenia*” może prowadzić do licznych błędów. Z uwagi na powyższe, prosimy o usunięcie ww. zapisu lub ewentualnie dodanie zapisu w brzmieniu:

„*W przypadku konieczności potrącenia kary pieniężnej, dokonane ono będzie przez pisemne oświadczenie złożone Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT. W razie złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o potrąceniu kwoty z tytułu naliczonych kar umownych, należne wynagrodzenie wypłacane Wykonawcy pomniejszone zostanie o tę kwotę*”.

**Ad. 15**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 16**

**Dotyczy SIWZ: Umowa dzierżawy – Załącznik nr 6 do SIWZ:**

**§13:** Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia Wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„*Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 20% kwoty brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego”.*

**Ad. 16**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 17**

**Dotyczy SIWZ: Umowa dzierżawy – Załącznik nr 6 do SIWZ:**

**§13:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu:

*"Łącznie wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości umowy, określonej w §1 ust. 1 niniejszej umowy".*

**Ad. 17**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 18**

**Dotyczy SIWZ: Umowa dzierżawy – Załącznik nr 6 do SIWZ:**

**§15:** Prosimy o poprawę omyłki pisarskiej z „*nie uregulowanych*” na „*nieuregulowanych”.*

**Ad. 18**

**Nie dotyczy wyjaśnień treści SIWZ.**

**Pytanie nr 19**

**Dotyczy SIWZ: Umowa dzierżawy – Załącznik nr 6 do SIWZ:**

* *Na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych prosimy o uzupełnienie wzoru umowy poprzez dodanie postanowień w brzmieniu:*

*1.  Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228ze zm.), w tym w szczególności do:*

*a)  ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw,*

*b)    przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie,*

*c)  zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy*

*d)  zwrotu  wszelkich  zawierających  dane  osobowe   nośników danych   przekazanych   przez Zmawiającego oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii,*

*e)  niezwłocznego    poinformowania    Zamawiającego    o    każdym    przypadku    naruszenia bezpieczeństwa danych.*

*2.  Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1  obowiązuje Wykonawcę także po rozwiązaniu umowy.*

*3.  Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1  powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14dniowego okresu wypowiedzenia.*

**Ad. 19**

**Treść SIWZ pozostaje bez zmian.**

**Pytanie nr 20**

**Dotyczy SIWZ: Umowa wzór – Załącznik nr 7 do SIWZ:**

**§1 ust. 3:** Zamawiający wskazuje na obowiązek Wykonawcy dostarczania na swój koszt materiałów zużywalnych i płynów myjących w przypadku braku właściwej ilości. Prosimy o usunięcie niniejszego zapisu, ze względu na fakt, iż Wykonawca szacuje ilości materiałów zużywalnych i płynów myjących biorąc pod uwagę wskazane przez Zamawiającego ilości przewidywanych badań i średnią ilość zużywania ww. materiałów na 1 badanie.  Wykonawca wskazuje, iż nie ma wpływu i kontroli na faktyczną ilość zużywania ww. materiałów przez Zamawiającego.

Ewentualnie prosimy o uzupełnienie niniejszego postanowienia zapisem w brzmieniu:

*„z wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania materiałów zużywalnych i płynów myjących będzie spowodowany wzrostem ilości badań zadeklarowanych w SIWZ, bądź użytkowaniem analizatorów w sposób niezgodny z instrukcją obsługi analizatorów”.*

**Ad. 20**

**Zamawiający pozostawia zapis SIWZ.**

**Pytanie nr 21**

**Dotyczy SIWZ: Umowa wzór – Załącznik nr 7 do SIWZ:**

**§3 ust. 2:** Prosimy o wykreślenie zwrotu „*telefonicznych*” i usunięcie możliwości składania zamówień telefonicznie. Wskazana forma składania zamówień jest nieodpowiednia z uwagi na brak możliwości po stronie Wykonawcy weryfikacji poprawności składanych zamówień i osoby składającej zamówienia.

Wykonawca proponuje dodać zapis „*przesyłanych drogą elektroniczną na adres mailowy: ………………*”.

**Ad. 21**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 22**

**Dotyczy SIWZ: Umowa wzór – Załącznik nr 7 do SIWZ:**

**§4 ust. 3:** Prosimy o odpowiednią modyfikację niniejszego postanowienia poprzez zastąpienie zapisu „*w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT*”  wyrażeniem *„w terminie do 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT. Jeżeli Zamawiający otrzyma fakturę po upływie 5 dni od daty jej wystawienia, termin płatności liczy się od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego”*.

**Ad. 22**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 23**

**Dotyczy SIWZ: Umowa wzór – Załącznik nr 7 do SIWZ:**

**§4:** Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

*„Na wypadek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty, Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”.*

W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC gdy  kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie że zapłata za towar który będzie dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem pozostałego towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty.

**Ad. 23**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 24**

**Dotyczy SIWZ: Umowa wzór – Załącznik nr 7 do SIWZ:**

**§4:** Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„*W przypadku przekroczenia terminu zapłaty Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych zgodnie z  ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie*.”

**Ad. 24**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 25**

**Dotyczy SIWZ: Umowa wzór – Załącznik nr 7 do SIWZ:**

**§5:** Zamawiający zastrzega prawo do rezygnacji z części ilości przedmiotu Umowy określonego w §1 Umowy. W związku z powyższym prosimy o zastrzeżenie, iż ograniczenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20% wartości przedmiotu Umowy, poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„*przy czym zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20% wartości przedmiotu Umowy*”.

**Ad. 25**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 26**

**Dotyczy SIWZ: Umowa wzór – Załącznik nr 7 do SIWZ:**

**§6:** Prosimy o uzupełnienie postanowienia zapisem w brzmieniu:

„(..) *lub do wyczerpania całkowitej wartości umowy określonej w §4 ust. 1 niniejszej umowy”.*

**Ad. 26**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 27**

**Dotyczy SIWZ: Umowa wzór – Załącznik nr 7 do SIWZ: §7 ust. 2 lit. a) i b):** Prosimy o uzupełnienie ww. postanowień Wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: *„za wyjątkiem okoliczności gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty”.*

**Ad. 27**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie nr 28**

**Dotyczy SIWZ: Umowa wzór – Załącznik nr 7 do SIWZ:**

**§8 ust. 1:** Prosimy o modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości *niezrealizowanej części umowy*, nie zaś od wartości całej umowy.

Wykonawca wskazuje, iż w sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej partii odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia brutto umowy będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

**Ad. 28**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie nr 29**

**Dotyczy SIWZ: Umowa wzór – Załącznik nr 7 do SIWZ:**

**§8 ust. 2:** Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania:

„Obowiązek naliczania kary umownej nie dotyczy okoliczności, gdy Wykonawca wstrzyma kolejne dostawy na skutek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty.”

W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 490 KC gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona zaofiaruje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia.

**Ad. 29**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie nr 30**

**Dotyczy SIWZ: Umowa wzór – Załącznik nr 7 do SIWZ:**

**§8 ust. 2:** Prosimy o poprawę omyłki pisarskiej z „*nie dostarczonego*” na „*niedostarczonego”.*

**Ad. 30**

**Nie dotyczy wyjaśnień treści SIWZ.**

**Pytanie nr 31**

**Dotyczy SIWZ: Umowa wzór – Załącznik nr 7 do SIWZ:**

**§8 ust. 3 i 4:** Wykonawca zwraca uwagę na kwestię potrącania kar umownych z wynagrodzenia. Zasadne byłoby, aby Wykonawca znał ewentualną kwotę kary umownej przed jej potrąceniem i ewentualnie mógł wówczas wyrazić zgodę na jej potrącenie z wynagrodzenia. Wskazany przez Zamawiającego sposób „potrącania z bieżącego wynagrodzenia” może prowadzić do licznych błędów. Z uwagi na powyższe, prosimy o usunięcie ww. zapisu lub ewentualnie dodanie zapisu w brzmieniu:

„*W przypadku konieczności potrącenia kary pieniężnej, dokonane ono będzie przez pisemne oświadczenie złożone Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT. W razie złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o potrąceniu kwoty z tytułu naliczonych kar umownych, należne wynagrodzenie wypłacane Wykonawcy pomniejszone zostanie o tę kwotę”*.

**Ad. 31**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie nr 32**

**Dotyczy SIWZ: Umowa wzór – Załącznik nr 7 do SIWZ:**

**§8 ust. 1 i 2:** Prosimy o modyfikację ww. postanowienia umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto, nie brutto.

Wykonawca wskazuje, iż VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Ad. 32**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie nr 33**

**Dotyczy SIWZ: Umowa wzór – Załącznik nr 7 do SIWZ:**

**§8 ust. 6:** Prosimy o uzupełnienie niniejszego postanowienia Wzoru umowy, poprzez modyfikację zapisu „*W przypadku dostarczenia wadliwego lub niezgodnego z umową przedmiotu umowy*, Wykonawca zobowiązuje się…” na zwrot w brzmieniu: „*W przypadku uzasadnionego uznania przedmiotu umowy za wadliwy lub niezgodny z umową, Wykonawca zobowiązuje się…”.*

Zapis w dotychczasowym brzmieniu narzuca Wykonawcy obowiązek wymiany towaru na wolny do wad, tymczasem Wykonawca zgodnie z literą prawa nie może odmówić przyjęcia reklamacji z tytułu odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową, ale ma prawo po rozpatrzeniu reklamacji ją odrzucić, dlatego też zasadne wskazanie, iż Wykonawca ma obowiązek dostarczyć towar wolny do wad tylko w przypadku uzasadnionych reklamacji, a nie każdych.

**Ad. 33**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie nr 34**

**Dotyczy SIWZ: Umowa wzór – Załącznik nr 7 do SIWZ:**

**§8:** Prosimy o uzupełnienie niniejszego postanowienia Wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 10% kwoty brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego”.

**Ad. 34**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie nr 35**

**Dotyczy SIWZ: Umowa wzór – Załącznik nr 7 do SIWZ:**

**§8:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu:

"Łącznie wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego netto, określonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy".

**Ad. 35**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie nr 36**

**Dotyczy SIWZ: Umowa wzór – Załącznik nr 7 do SIWZ:**

**§10:** Prosimy o poprawę omyłki pisarskiej z „*nie uregulowanych*” na „*nieuregulowanych”.*

**Ad. 36**

**Nie dotyczy wyjaśnień treści SIWZ.**

**Pytanie nr 37**

**Dotyczy pakietu nr 1:**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie analizatora o wydajności 600 ozn/ godz. dla testów fotometrycznych?

**Ad. 37**

**Zamawiający wyraża zgodę**

**Pytanie nr 38**

**Dotyczy pakietu nr 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby pojedyncze odczynniki miały termin ważności od 3 - 6 miesięcy?

Wynika to niekiedy z cyklu produkcyjnego Wytwórcy, na który Oferent nie ma wpływu.

**Ad. 38**

**Zamawiający wyraża zgodę**

**Pytanie nr 39**

**Dotyczy Zadania Nr 5, Załącznik nr 1/V:**

Prosimy o doprecyzowanie czy wszędzie tam gdzie użyte zostało określenie "elementy upostaciowane moczu" Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora do osadu moczu?

**Ad. 39**

**Tak**

**Pytanie nr 40**

**Dotyczy wzoru umowy**

**Dot. Załącznik nr 6 do SIWZ - umowa dzierżawy**

Par. 3 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił  21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

**Ad. 40**

**Treść SIWZ pozostaje bez zmian.**

**Pytanie nr 41**

**Dot. Załącznik nr 6 do SIWZ - umowa dzierżawy**

Par. 7 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

**Ad. 41**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 42**

**Dot. Załącznik nr 6 do SIWZ - umowa dzierżawy**

Par. 8 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,24 h’’ i ,,48 godzin’’ na odpowiednie ,,24 godziny w dni robocze’’ i ,,48 godzin w dni robocze’’?

**Ad. 42**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 43**

**Dot. Załącznik nr 6 do SIWZ - umowa dzierżawy**

Par. 13 ust. 1 Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.

**Ad. 43**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 44**

**Dot. Załącznik nr 6 do SIWZ - umowa dzierżawy**

Par. 13 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to by wysokość kary umownej była liczona od wartości miesięcznej czynszu dzierżawnego?

**Ad. 44**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 45**

**Dot. Załącznik nr 6 do SIWZ - umowa dzierżawy**

Par. 13 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

**Ad. 45**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 46**

Par. 15 Czy na podstawie art. 31 ustawy z  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)-  Zamawiający- jako administrator danych osobowych,  które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć  dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z  Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

**Ad. 46**

**Treść SIWZ pozostaje bez zmian.**

**Pytanie nr 47**

**Dot. Załącznik nr 7 do SIWZ**

Par. 3 ust. 2 Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za pośrednictwem poczty elektronicznej?

**Ad. 47**

**Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.**

**Pytanie nr 48**

**Dot. Załącznik nr 7 do SIWZ**

Par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

**Ad. 48**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 49**

**Dot. Załącznik nr 7 do SIWZ**

Par. 7 ust. 2 a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienie” na  „zwłoka”?

Uzasadnienie:

„Opóźnienie” oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, natomiast „zwłoka” zgodnie z art. 476 K.C., następuje w sytuacji gdy dłużnik nie spełnia świadczenia w skutek  okoliczności za które ponosi odpowiedzialność.  Kara umowna skategoryzowana jako zryczałtowane odszkodowanie,  powinna być wymagalna  wyłącznie jeżeli została spowodowana okolicznościami, za które dłużnik (Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych.   Z powyższych przesłanek wynika, iż dla zachowania istoty instytucji kary umownej   - nie może ona zostać zastrzeżona  na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi.

**Ad. 49**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 50**

**Dot. Załącznik nr 7 do SIWZ**

Par. 8 ust. 1 Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

**Ad. 50**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 51**

**Dot. Załącznik nr 7 do SIWZ**

Par. 8 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

**Ad. 51**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 52**

**załącznik nr 6 - wzór umowy dotyczy zapisu w załącznikach 1/I oraz 1/V, §8, pkt 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,godzin'' na ,,godzin w dni robocze''?

(Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii \*\*\*/ –  dla Zadań: Nr I, Nr II i Nr V maksimum 12 h. – dla Zadań Nr III i Nr IV 24 h. W przypadku braku usunięcia awarii w ciągu 48 godzin WYKONAWCA zapewnia wykonanie oznaczeń w innym laboratorium na własny koszt. W przypadku awarii analizatora dłuższej niż 10 dni roboczych WYKONAWCA zapewnia sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż przedmiot umowy. )

**Ad. 52**

**Treść SIWZ pozostaje bez zmian.**

**Pytanie nr 53**

**Załącznik 1/I Parametry wymagane, pkt 22**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu: "Dwa razy do roku bezpłatny przegląd aparatu"

na: "Bezpłatne przeglądy aparatu wykonane zgodnie z zaleceniami producenta"?

**Ad. 53**

**Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.**

**Pytanie nr 54**

**Załącznik 1/V**

**Pozostałe wymaganie, pkt 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

"Dwa razy w roku kompletny przegląd aparatu"

na: "Bezpłatne przeglądy aparatu wykonane zgodnie z zaleceniami producenta"?

**Ad. 54**

**Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.**

**Pytanie nr 55**

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w formularzu ofertowym zostawić wycenę tylko tych pakietów na które składana jest oferta?

**Ad. 55**

**Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w Formularzu ofertowym pozycji dotyczących składanej Oferty.**

**Pytanie nr 56**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie kart charakterystyk substancji niebezpiecznej zbindowanych osobno i podpisanych tylko na pierwszej stronie lub na płycie CD ?

**Ad. 56**

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie kart charakterystyk substancji niebezpiecznej zbindowanych osobno i podpisanych tylko na pierwszej stronie. Do złożenia kart charakterystyk substancji niebezpiecznych Zamawiający przed udzieleniem zmówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

**Zadanie nr 1**

**Pytanie nr 57**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pełni automatycznego analizatora do badań biochemicznych, którego wydajność w trybie seryjnym z ISE wynosi do 800 oznaczeń na godzinę? Biorąc pod uwagę roczną szacunkową liczbę badań podaną w Załączniku Nr 2/I, taka wydajność zapewni Zamawiającemu wykonanie wszystkich oznaczeń w godzinach pracy laboratorium.

**Ad 57**

**Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ**

**Pytanie nr 58**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora do badań biochemicznych bez możliwości podłączenia online do przesyłu danych dotyczących aplikacji, wartości kalibratorów/ kontroli? Dostawca gwarantuje codzienną telefoniczną pomoc aplikacyjną.

**Ad. 58**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 59**

Czy Zamawiający dopuści analizator umożliwiający wykonywanie badań w surowicy, moczu, osoczu, hemolizacie i innych płynach ustrojowych? Oferowany analizator zapewni wykonywanie wszystkich oznaczeń wymienionych w Załączniku Nr 2/I.

**Ad. 59**

**Tak**

**Pytanie nr 60**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie porcjowania odczynników do oferowanych przez Dostawcę mniejszych opakowań? Takie rozwiązanie umożliwi bardziej ekonomiczne wykorzystanie odczynników w okresie ich gwarantowanej stabilności na pokładzie analizatora i pozwoli na bardzo ekonomiczną kalkulację oferty odczynnikowej.

**Ad. 60**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 61**

Czy Zamawiający uzna za spełniony parametr oceniany ”Wszystkie odczynniki płynne, gotowe do użycia, bez konieczności wstępnego przygotowania poza analizatorem” jeśli jeden spośród oferowanych odczynników nie będzie płynny, gotowy do użycia, wymaga jedynie przed wstawieniem na pokład analizatora połączenia jego części składowych? Przygotowanie odczynnika nie wymaga od operatora odmierzania żadnych jego części składowych.

**Ad. 61**

**Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ**

**Zadanie nr 2**

**Pytanie nr 62**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby parametry IgE całkowite w ilości 300 badań rocznie był oznaczany w zewnętrznym laboratorium? Oferent zapewnia w cenie oznaczenia koszt transportu próbek.

**Ad. 62**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 63**

W związku z zapisem „Dostawianie i wymiana odczynników w trybie stand-by” zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści analizator, który umożliwia dostawianie i wymianę odczynników w każdym trybie pracy, bez konieczności wprowadzania analizatora w tryb stand-by, po ktorym przywrócenie stanu aparatu do gotowości do pracy zajmuje zazwyczaj od kilku do kilkudziesięciu minut?

**Ad. 63**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 64**

Czy pod pojęciem „Pełne krzywe kalibracyjne wczytywane automatycznie do analizatora z kodów kreskowych dla wszystkich oferowanych testów” Zamawiający rozumie, że aparat nie wymaga wykonywania kalibracji, a tym samym zestawy odczynnikowe nie wymagają zaoferowania kalibratorów i kalibracja jest stabilna przez cały okres stosowania odczynnika? Jeśłi nie, to czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego analizator, w którym w ulotkach odczynnikowych nie ma zapisu o krzywej kalibracyjnej wczytywanej automatycznie do analizatora, natomiast w kodzie kreskowym każdego odczynnika i protokole aplikacyjnym zawarte są informacje o przebiegu krzywej kalibracyjnej, a po wykonaniu kalibracji pojawia się informacja czy kalibracja zostaje zatwierdzona, czyli mieści się w ramach dopuszczalnych dla krzywej kalibracyjnej zawartych w aplikacji testu i kodzie kreskowym dla danego odczynnika?\

**Ad. 64**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 65**

Czy Zamawiający dopuści analizator do badań immunochemicznych nie posiadający oprogramowania w języku polskim? Analizator posiada instrukcję obsługi w języku polskim. Jednocześnie pragniemy zauważyć, że we wszystkich pozostałych zadaniach postępowania (analizator biochemiczny, do badan hematologicznych, do badań koagulologicznych, do analizy moczu) Zamawiający wymaga jedynie instrukcji w języku polskim dostarczonej w dniu instalacji analizatora.

**Ad. 65**

**Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ**

**Zadanie nr 5**

**Dotyczy: Załącznik Nr 1/V**

**Pytanie nr 66**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie automatycznego analizatora ilościowej oceny elementów morfotycznych moczu, w którym zastosowana technologia nie wymaga wirowania próbki przed wstawieniem do analizatora, jak również na jego pokładzie a tym samym nie prowadzi do powstania osadu (analiza elementów morfotycznych odbywa się w nieodwirowanej porcji moczu).

**Ad. 66**

**Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ**

**Pytanie nr 67**

Oznaczanie elementów upostaciowanych w moczu nieodwirowanym (niezależnie czy jego wirowanie ma miejsce poza czy na pokładzie aparatu) pozwala uniknąć częściowego lub całkowitego zniszczenia elementów upostaciowanych podczas mechanicznego procesu wirowania, a co za tym idzie

na dokładną analizę wszystkich elementów obecnych w danej próbce w ich niezmienionej formie.

**Ad. 67**

**Nie dotyczy wyjaśnień SIWZ.**

**Pytanie nr 68**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie połączonych analizatorów wyposażonych w podajnik na 60 próbek, z możliwością dostawiania statywów w trakcie pracy bez konieczności wstrzymywania pracy analizatorów?

**Ad. 68**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 69**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie automatycznego analizatora do oceny pasków i oceny elementów upostaciowanych moczu, który nie powiadamia automatycznie operatora o zapełnieniu pojemnika na odpady, a tym samym nie daje możliwości zmiany poziomu ostrzegawczego?

**Ad. 69**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 70**

Dla podanej przez Zamawiającego ilości badań pojemniki na odpady są wystarczające dla minimum 24-godzinnego cyklu pracy. Opróżnienie pojemników następuje w trakcie przeprowadzania codziennej procedury konserwacji aparatu.

**Ad. 70**

**Nie dotyczy wyjaśnień SIWZ.**

**Pytanie nr 71**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pełni zautomatyzowanego systemu analizy moczu i ilościowej oceny elementów morfotycznych moczu, dla którego minimalna objętość próbki potrzebna do wykonania kompletnej analizy moczu (parametry fizykochemiczne oraz cyfrowa analiza obrazu mikroskopowego elementów upostaciowanych) wynosi nie więcej niż 4 ml?

**Ad. 71**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 72**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora do odczytu pasków, oznaczającego 13 parametrów?

**Ad. 72**

**Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ**

**Pytanie nr 73**

Czy Zamawiający dopuści analizator do odczytu pasków, w którym stabilność pasków testowych w aparacie wynosi 5 dni?

**Ad. 73**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie nr 74**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków testowych konfekcjonowanych w opakowaniach po 100 sztuk pasków?

**Ad. 74**

**Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ**

**Pytanie nr 75**

Paski testowe można dokładać do oferowanego analizatora w każdym momencie, bez przerywania jego pracy.

**Ad. 75**

**Nie dotyczy wyjaśnień SIWZ.**

**Pytanie nr 76**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków testowych do automatycznego analizatora pasków bez chemicznej eliminacji wpływu kwasu askorbinowego? Jednocześnie informujemy, że kwas askorbinowy jest oznaczany na pasku testowym podczas każdego badania, a uzyskany wynik jest raportowany w wybranych przez Użytkownika jednostkach.

**Ad. 76**

**Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ**

**Pytanie nr 77**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie automatycznego analizatora elementów morfotycznych moczu o wydajności 101 próbek/godzinę?

**Ad. 77**

**Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ**

**Pytanie nr 78**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materiałów kontrolnych z trzymiesięcznym terminem ważności?

**Ad. 78**

**Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ**

**Pytanie nr 79**

Czy Zamawiający wymaga, aby dla zabezpieczenia przed kontaminacją, mycie igły pobierającej po każdym cyklu pomiarowym w każdym z analizatorów odbywało się przy użyciu roztworu myjącego innego niż woda?

**Ad. 79**

**Nie**

**Pytanie nr 80**

Czy Zamawiający uzna za spełniony parametr oceniany ”Pomiar w wystandaryzowanych jednorazowych kuwetach pomiarowych” jeśli technologia pomiarowa oferowanego w pełni zautomatyzowanego systemu analizy moczu i ilościowej oceny elementów morfotycznych moczu nie wymaga stosowania naczynek pomiarowych?

**Ad. 80**

**Nie.**

**Pytanie nr 81**

**Dotyczy Zadania Nr III - pkt. 1 parametrów wymaganych (Załącznik Nr 1/III do SIWZ)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora hematologicznego używanego, po pełnym przeglądzie i z pełną gwarancją, nie starszy niż 2013 r.?

**Ad.81**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 82**

**Dotyczy Zadania Nr III - pkt. 5 parametrów wymaganych (Załącznik Nr 1/III do SIWZ)**

Czy Zamawiający zezwala na zaoferowanie analizatora hematologicznego, w którym   w zamian za  parametr P-LCR uzyskujemy informację o obecności dużych płytek w postaci flagi, oraz parametr IG#, IG%  jest zastąpiony przez LIC#, LIC% ?

**Ad. 82**

**Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ**

**Pytanie nr 83**

**Dotyczy Zadania Nr III - pkt. 6 parametrów wymaganych (Załącznik Nr 1/III do SIWZ)**

Czy Zamawiający zezwala na zaoferowanie analizatora hematologicznego, w którym populacja niedojrzałych granulocytów jest raportowana na wyniku wraz z populacją młodych form limfocytarnych i monocytarnych w postaci  parametru LIC#, LIC% ?

**Ad.83**

**Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ**

**Pytanie nr 84**

**Dotyczy Zadania Nr III - pkt. 8 parametrów wymaganych (Załącznik Nr 1/III do SIWZ)**

Czy Zamawiający zezwala na zaoferowanie analizatora hematologicznego, w którym pomiar WBC odbywa się z wykorzystaniem cytometrii przepływowej ?

**Ad.84**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 85**

**Dotyczy Zadania Nr III - pkt. 9 parametrów wymaganych (Załącznik Nr 1/III do SIWZ)**

Czy Zamawiający zezwala na zaoferowanie analizatora hematologicznego, w którym obecność  erytroblastów wskazywana jest  przez analizator w postaci flagi ?

**Ad.85**

**Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.**

**Pytanie nr 86**

**Dotyczy Zadania Nr III - pkt. 12 parametrów wymaganych (Załącznik Nr 1/III do SIWZ)**

Czy Zamawiający zezwala na zaoferowanie analizatora hematologicznego, w którym liniowość  w trybie z automatycznym rozcieńczeniem próbki pierwotnej wynosi dla WBC od 0 do 360 tys/ul, dla PLT od 0 do 3 800 tys/ul a dla  HgB od 0 do 24 g/dl ?

**Ad.86**

**Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.**

**Zamawiający informuje, że udzielone na zapytania odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ i obowiązują stronę Wykonawcy podczas składania oferty.**